采购人需求

备注：采购人需求中标注“★”号条款为实质性响应条款，必须逐条进行响应，投标人如有任何一条负偏离或不响应的，将导致投标无效。标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

## 一、招标范围

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 (采购预算) |
| --- | --- | --- |
| 心肺复苏机 | 2套 | 172000元 |
| 可视喉镜 | 5套 | 145000元 |
| 合计 |  | 317000元 |
| 备注：本项目为采购本国产品。投标人须对本项目所有招标内容进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标，不得缺漏。 |  |  |

## 二、招标要求

## （一）总体要求

1. 投标供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件。

2. 投标供应商若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件。

## （二）参数要求

一、车载心肺复苏机技术要求

- 符合最新《AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合最新《中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术原理。

- 按压方法：采用单点按压结合胸廓束带方式，采用胸泵和心泵结合机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

- ▲功能：多维度按压。按压深度，频率实时显示。

- ★驱动方式：电动电控。？

- 机械结构：柔性多层复合环保绑带固定确保有效的按压深度，方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。

- 按压频率：在100-120次／分钟，≥5档可调，实际按压频率与设置值误差≤±1次/分钟。

- ▲按压深度：按压深度在3-6cm范围内，可设置0.5cm一个调节档位，根据患者胸腔接触位置深度≥8档可调，实际按压深度误差±2mm。（提供检测报告或说明书证明）

- 按压通气模式：包含但不限于30:2 按压模式和连续按压模式，在工作期间可灵活转换。

- 电源类型分类：II类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。（提供设备铭牌证明）

- ▲工作时间：采用高能量电池结构，新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥150分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断，同时给予电池充电。（提供检测报告或说明书证明）

- ▲具备直/交流电两用功能，无电池情况可通过交流电直接给设备供电，满足长时间心肺复苏需求。特殊环境可拆卸电池减轻主机重量，使胸外按压回弹更好，提高按压灌注效果。（提供说明书证明）

- ▲重量轻：设备主机重量≤3.2公斤（包含1个电池）。（提供检测报告或说明书证明）

- ▲体积小：主机小巧，便于携带，设备高度适用成年人，便于在负压隔离舱内实施心肺复苏。（提供实物测量图证明）

- 设备具备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。

- 紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。

- ▲在主机关闭状态下、能够手动将按压头推回零位(即缩回机器内部)。（提供检测报告或说明书证明）

- 手持终端可调节按压深度及按压频率，可进入维护模式。

- 设备具有数据存储及传输功能。（提供检测报告或说明书证明）

- ▲工作温度：最低工作温度≥-10℃。最高工作温度≥50℃，应对复杂的抢救环境。（提供检测报告或说明书证明）

- ▲防电击保护类型：防除颤CF型。（提供设备铭牌证明）

- ▲设备最大工作倾斜≥70°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，不会发生设备倾倒的风险，也不会损害患者。且实际按压频率误差≤±1次/分钟，同时实际按压深度误差≤±2mm。（提供检测报告或说明书证明）

- 车载运行性能：在急救车辆行驶途中能持续稳定实施胸腔按压，实际按压频率误差±1次/分钟，且实际按压深度误差±2mm。（提供检测报告或说明书证明）

- 机器具有三块显示屏，主机上方、左右两侧各一块，两侧显示屏≥2.8英寸可显示按压深度，手持终端具有≥2.8英寸显示屏。（提供实物图证明）

- ▲主机直接具备按压反馈功能，主机屏幕可实时显示按压深度、按压频率、按压时间、按压中断时间以及心肺复苏总时间、CCF值等。（提供说明书证明）

- 主机绷带俩个挂钩之间宽度≤180mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩；挂钩高度≥36mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。（提供实物测量图证明）

- 固定绷带粘扣强度：绷带连接粘扣能承受的最大纵向拉力≥58.8N。（提供检测报告或说明书证明）

- 具有日志导出功能。

- 设备使用年限：≥10年（提供设备铭牌证明）

- 防水等级：≥IP33

电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。

二、可视喉镜技术要求：

- ▲显示屏：LCD3.5寸全视角无眩光"，分辨率≥640*480，

- ▲视频宽高比4:3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°；

- 摄像头：像素≥200万，镜头分辨率600LW/PH,视场角≥60°，光照度≥400lX；

- 电池：3200mAh以上锂离子可充电池，电压≥3.7V，充电时间4H，持续工作时间≥200min

- 整机重量：≤350g

- 防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

- 拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器；

- ▲喉镜片为316医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险；

- ★镜片通过IPX8防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用；

- 一台主机配1个以上规格喉镜片；

- 手柄：人体工学设计，手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝受力强度大，无折断折弯的风险；

- 通过相关认证：CFDA、ISO13485

## （三）其他条款

- 质保期、售后服务：

1、★设备提供不低于5年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，中标人完全免费提供保修服务。保修期外，中标人提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

2、中标人需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

3、中标人须提供24小时电话应急服务，接到采购人维修通知（含电话）后24小时内解决故障。

- 交货期：合同签订后30个工作日内。

- 验收标准：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 付款方式：

1、合同签订后，7个工作日内支付合同总额的50%款项。

2、	全部货物到达交货地点，安装、调试并验收合格后15个工作日内，采购人办理支付手续支付合同余额；

（四）评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、资格审查

投保人资格条件审查，不满足资格条件做无效投标处理。

三、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分)

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、价格部分 | 30分 |
| 2、技术部分 | 40分 |
| 3、商务部分 | 30分 |

三、评标内容及标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 40 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | “▲”技术参数符合性 | 28分 | 专家打分 | 技术参数中标明“▲”号参数响应情况，完全满足得28分，一项不满足扣2分；最高扣至0分。需提供相应的证明材料，包括厂商公开发布的彩页资料或具有合法资质的检测机构出具的相关检测报告或其他类似能够证明投标产品符合招标要求的证明材料，否则一律按负偏离作扣分处理。 |
|  | 2 | 非“▲”技术参数符合性 | 12分 | 专家打分 | 技术参数中未标注“▲”的项，完全满足得12分，一项不满足扣0.5分；最高扣至0分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供货方案 | 5分 | 专家评分 | 投标人提供的组织供货方案（包含但不限于供货计划、交货期、配送等内容）的科学性、合理性等情况进行评审和比较。 【优】实施方案科学、合理,得5分； 【良】实施方案较科学、合理，得3分； 【中】实施方案基本满足要求的，得1分； 【差】实施方案整体偏离实际要求、较差或未提供方案的，得0分。 |
|  | 2 | 质量保证方案和质量违约责任承诺 | 10分 | 专家评分 | 由评委对各投标人提供产品设备保障方案的科学性、合理性等情况进行评审和比较： 【优】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。按招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得 10 分； 【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。必须满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，得 5 分； 【中】具体措施可行。满足招标文件要求。质量违约责任具体，得 1 分； 【差】措施不可行。没有质量违约责任承诺，得 0 分。 |
|  | 3 | 项目业绩 | 5分 | 专家评分 | 根据投标人提供2022年以来的类似项目业绩，每提供一份合同得1分，未提供的不得分，本项最多得5分。（提供合同扫描件）。 |
|  | 4 | 售后服务保障能力(5.0分) | 5分 | 专家评分 | 1、提供详细的售后服务方案，方案包括供货期、完工期、保修期限、服务响 应时间、零配件供应情况、维保服务内容等，对各方案进行综合评比： 具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得3分； 有提供售后服务方案，且有一定 的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足 采购人需求，得2分； 有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内 容及 各阶段服务计划完整性有缺漏，或无材料体现的，得1分。 2、质保期：满足招标文件需求质保期的得1分；优于招标文件质保期的每增加1年加1分，本项最多得2分。 |
|  | 5 | 项目实施计划 | 5分 | 专家评分 | 1.实施方案准确、有效、完整，有具体的时间安排，实施流程科学、措施有力、保障有序，得5分； 2.实施方案准确、有效、完整，有具体的时间安排，得3分； 3.实施方案不够完善，时间安排不够完善，得1分； 4.无实施方案, 无具体的时间安排，得0分。 |