设备参数配置要求

心电图机

1.心电输入:12导联同步采集，10电极支持12导联采集方式.

2.性能 频率响应:0.05-150HZ(-3db),耐极化电压:±500mV,±1%.

3.共模抑制比:289dB(关闭工频虑波状态下);

4.▲A/D转换>20bit

5.测量心率范围:30bpm-300bpm,测量精度≤±1bmp或相对误差≤±1%;

6.除颤保护:具有除颤电击保护功能,除颤器冲击的能量损失≤1%,支持心脏起搏信号检测。

7.具有电极脱落提示功能，明确显示脱落电极。

8.▲外观及附件:心电采集盒显示屏尺寸≤2.4寸TFT彩色液晶屏。

9.▲便携性:机身小巧轻便，采集设备重量<122g,即可配置专业推车，固定安放设备,应用在移动查房;也可配置便携性收纳包,应用在出诊和急救场景。

10.支持多种打印机连接方式，包括直连打印机、WIFI 连接网络打印机和蓝牙打印机等。

11.软件功能:支持自动分析结果。

12.支持快捷诊断结果输入:用户可自定义诊断结果输入模版。

13.支持原始波形数据远程传输及展现，实现基层医院与中心医院间的心电会诊功能。

14.支持新病例接收语音提醒。

15.支持单个心拍自动识别和选中放大对比功能，12导叠加对比功能，提供多项专业测量参数。

16.支持手机 APP 心电图读图诊断功能，方便会诊医生及时诊断。

17.▲支持与胸痛中心软件平台无缝对接，提升用户体验，减少重复投入。

18.电源:交直流两用，自动转换。，交流电源:交流220V50Hz,直流电源,内置可充电锂离子电池,充满电后可连续工作5小时以上。

心电监护仪

1、基本配置:主机、心电导联系统、电极片、血氧监测模块、无创血压(NIBP)监测、呼吸监测、数据存储与传输、电源与便携性。

2、功能要求:实时心电监测、多参数同步监测、智能报警系统、呼吸氧合图、抗干扰技术、数据回顾与分析、新生儿专用模式

